Einführung:

1. Erläutern Sie den Begriff und 3 Grundoperationen der „Navigation“?

Erreichen eines definierten Zieles (auf einem räumlich definierten Weg) durch Positionsmessung, Soll-Ist-Positions Vergleich und Positionsvorgabe /-korrektur/ -steuerung

2. Was kennzeichnet (in diesem Zusammenhang) einen Roboter?

In mehreren räumlichen Freiheitsgraden (> 2D) frei programmierbare (automatisierte) Bewegung (Position / Orientierung / Geschwindigkeit / Kraft)

(z.B. 5D-Fräsen)

3. Welche vier wesentlichen Entdeckungen bzw. Entwicklungen ermöglichten seit Mitte des 19. Jahrhundert auch größere chirurgische Eingriffe?

Anästesie und Keimfreiheit (Desinfektion)

Blutstillung

Bluttransfusion

4. Ist die Medizintechnik ein wesentlicher Kostenfaktor in der Gesundheitsversorgung (Kostenanteil ca.?)? Inwieweit spielt die erhöhte Lebenserwartung eine Rolle - welche Konsequenzen ergeben sich für die Medizintechnik?

4-8% der Gesundheitskosten

Früheres Erkennen und bessere Behandlungsmöglichkeiten  steigende Lebenserwartung  resultierende Zunahme altersbedingter Erkrankungen  steigende Nachfrage nach kosteneffizienten und effektiven Behandlungsmethoden

5. Erläutern Sie am Beispiel des Langzeiterfolges einer Endoprothese die Rolle der Operationstechnik (bzw. die multiplen Einflussfaktoren)

6. Nennen Sie Kriterien für eine schonende und kosteneffiziente Therapie (aus individueller und/oder volkswirtschaftlicher Sicht)

 therapeutische Effektivität

(individuell optimaler Erfolg der Therapie)

 Rezidiv- bzw. Revisionsrate

 Narkose- und Operationszeit

 Blutverlust, Infektionen und Komplikationen

 Hospitalisierungs- und Rehabilitationszeiten

 Genesungszeit und Rückkehr in soziale Umgebung

 Einschränkungen der Lebensqualität (Schmerzen, Bewegung &Mobilität, kosmetisches Ergebnis,...)

 (geringe Kosten)

 Therapieerfolg > Rezidiv- bzw. Revisionsraten

 Vermeidung von Komplikationen und Folgeerkrankungen

 kurze OP-Zeiten (Material, Infrastruktur, Personal)

 kurze Hospitalisierungs- und Pflegezeiten

 kurze Arbeitsausfallzeiten

 geringe Folgekosten (Rehabilitationsmaßnahmen, Pflege)

 minimale Kosten von Diagnose & Therapie(technik)

(Investition, Anwendung, Wartung, Personal, Ausbildung)

stehen paar Sachen doppelt drin ;) würd ich anderes ordnen, dann vllt leichter zu merken

7. Was versteht man unter der sog. „Minimal-Invasiven Chirurgie“? Nennen Sie Vorteile und Nachteile

Operative Eingriffe mit kleinstem Trauma (mit kleinster Verletzung von Haut und Weichteilen)

 Vorteile

o Geringes Zugangstrauma

o Kürzerer Krankenhausaufenthalt (s.u.)

o Schnellere Rehabilitation

o Kosmetische Vorteile

geringeres Infektionsrisiko

 Nachteile

o Reduzierte Sicht, Haptik,

o Einschränkung der Bewegungsfreiheit

o Komplexe Hand-Auge-Koordination (HAK)

o Langes Training erforderlich

>>> erhöhtes Risiko von Komplikationen vs. potentielle Vorteile

8. Welche Rolle spielt die Individualisierung in der Therapie(-planung). Setzen Sie sich kritisch mit der Frage der Finanzierbarkeit vs. Individualisierung auseinander – (pro & contra).

First see, then cut!

Schonende/minimal-invasive Therapien

Erfassung der individuellen Situation

Individualisierte Therapieplanung

„optimal-invasive“ Operation (optimales Ergebnis + minimales Trauma)

schnelle Reaktion auf abweichungen / komplikationen möglich

9. Welche Rolle spielt die CUC bei der Individualisierung der Therapie?

Perzeption (Bildgebung, Sensorik)  Fusion/Planung/Simulation (Segmentierung, 3D-Rekonstruktion, Fusion (Bild- u. Implantatdaten)  Umsetzung (Navigation, Robotik)

10. Welche Prozessschritte können im Rahmen der Computer Integrierten Chirurgie grundsätzlich unterstützt werden und zur Individualisierung beitragen? Was versteht man in diesem Zusammenhang unter CA-QM?

CA-Bildgebung CA-Analyse CA-Planung CA-Referenzierung CA-AusführungCA-QMCA-Bildgebung

QM - Qualitätsmanagement

Arbeitsplatz Operationssaal

1. Warum ist eine ergonomische Systemgestaltung (d.h. die Berücksichtigung des Menschen als Systemkomponente) im Zusammenhang mit der Entwicklung von (medizinischen) Mensch-Maschine-Systemen von Bedeutung?

Menschliches Versagen, keine Experten -> Einfachheit, eigene Sicherheit und die des Patienten, Orientierung beträgt 10-12% der Gesamt-OP-Dauer

Berücksichtigung des Menschen als Systemkomponente (Physiologie, Psychologie, Verhaltensstruktur, Informationsverarbeitung, ...)

o auszuübende Funktion im System - mögliche vs. Erwartete Leistungscharakteristik

o viele Parameter nicht quantitativ beschreibbar (vs. technische Systeme)

o inter- und intraindividuelle Variabilität; starke Abhängigkeit von Randbedingungen

2. Nennen Sie typische Ursachen für „Menschliches Versagen“ in der Medizin (-technik)

Bogner, 1994:

 mangelhafte Gestaltung von Arbeitsmittel und -umgebung

 fehlerhafte Information, fehlerhafte mentale Verarbeitung korrekter Information, fehlerhafte psycho- bzw. senso-motorische Umsetzung

 situationsbedingte Belastungen (z.B. Zeitdruck), Ermüdung

 unangemessene Taktiken und Reaktionen aufgrund umgebungsbedingter Belastungen (Stress)

3. Nennen Sie beispielhaft Komponenten, Funktionalitäten oder Prozesse im OP die für eine verbesserte Strukturierung im Operationssaal in Betracht zu ziehen sind. Gibt es heute integrierte OP-Systeme die diese Strukturierung umsetzen? Welche Einschränkungen bestehen (Modularität und Flexibilität)?

Keine Frage dazu, aber evtl wichtig?

4. Welche wesentliche Funktion soll insbesondere von Navigationssystemen unterstützt werden?

Nennen Sie Anhaltswerte für Zeitanteil an der Gesamt- Operationsdauer am Beispiel der Knie- und Hüftendoprothesenimplantation.

10-12%

5. Warum ist bei der Patientenlagerung besondere Vorsicht geboten (d.h. insbesondere für neue Operationsverfahren zu beachten). Nennen Sie Gefahren für den Patienten und Gegenmaßnahmen.

Patient narkotisiert und muskelrelaxiert

Schwächerer arterieller Blutdruck mangelhafte Ernährung des Gewebes unter Druck (Körpergewicht, Fixierungen, punktuelle Belastung, harte Polster,…)

Dekubitusschaden im Bereich dünnen Hautgewebes über Knochen

Gefahr von Gewebenekrose und Nervenschädigungen, Schäden an Augen, Haut, Muskeln,…

- Sorgfältige (weiche) Lagerung, kurze OP-Zeiten

6. Welche Norm (Teil?) behandelt die Sicherheit von Operationstischen? Nennen Sie beispielhaft je 3 Bestimmungen für die elektrische Sicherheit und die mechanische Sicherheit von OP-Tischen.

DIN EN 60601 Medizinisch elektrische Geräte

 Teil 2-46: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Operationstischen

o Elektrische Sicherheit

• max. Ableitströme, Betriebserdung, Potentialausgleich (Explosionsschutz),…

• Verhütung elektrostatischer Aufladungen (u.a. leitfähige Auflagen)

• Interferenzen von Fernsteuerungen und z.B. HF-Chirurgiebetrieb…

• Eindeutige Zuordnung von Fernsteuerungen

• …

o Mechanische Sicherheit

• 2,2 fache der sicheren Arbeitslast ohne Deformationen

• Abnehmbare Lagerflächen gesichert

• Bewegungsunterbrechung im Fehlerfall

• Bremsen bei ortsveränderlichen OP-Tische

• Betätigungskräfte von Stellelementen

• Fail-Safe-Verhalten (insbes. Position halten) bei Stromausfall

• Bewegung in Nullstellung und Kippung um horizontale Querachse (Trendelenburg) muss möglich sein

• …

7. Nennen Sie typische Anforderungen an die Lagerungsflächen von OP-Tischen

•Systemarten: festinstalliert / mobil

•Betriebsart: Manuell/hydraulisch mit Gasfederunterstützung, Elektrohydraulisch, Elektromotorisch

• Lagerflächen: modular auswechselbar, röntgendurchlässig, elektrisch leitfähig müssen die das tatsächlich sein? Find ich interssant, was passiert im Falle einer Wiederbelebung mit defi ?

•Stromausfallsicherheit*: Höhe und die Einstellung der Lagerungsfläche konstant, Bewegung in Nullstellung und Trendelenburg bleibt möglich

• Infrarotfernbedienung

• optionale Wärmematten

müssen gut Desinfizier bar sein

auflagefläche

8. Welche Aufgaben hat die Raumlufttechnik im OP?

 RLT innerhalb der OP-Abteilung (DIN 1946, Teil 4b

o Die Zahl der Luftkeime reduzieren (Filter, Desinfektion (z.B. UV),

Verdrängung)

o Narkosegase und eventuell zundfähige Luft-Gasgemische abführen

o Arbeitsbedingungen durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung

optimieren

 Überdruck (“Schutzdruck”) im aseptischen OP verhindert Einströmen keimführender Luftpartikel

 RLT an Notstromversorgung

 20 bis 600*fache Luftwechsel pro Stunde

 Möglichst turbulenzarme Strömung von oben nach unten (Problem: Ampeln, Lampen, Personen verwirbeln Luftströmung)

9. Nennen Sie (mindestens 4-5) Maßnahmen zur Reduzierung der Keimbelastung im aseptischen Operationssaal.

Sterile Instrumente, Schutzkleidung für Ärzte, Schutzkleidung für den Operierenden, abgedichteter Raum, gesteuerte Luftzufuhr, Schutzdruck, Desinfektion des Patienten ( Bereich der operiert werden soll), Personen ohne entsprechende Schutzkleidung dürfen Op nicht betreten

10. Welchen Zweck hat im Zusammenhang mit der OP-Raumlufttechnik der sog. „Laminarflow“. Welche Probleme ergeben sich im Bereich des OP-Feldes?

Zu- und Abluftsystem – keimfreie möglichst wirbelfreie Luftzufuhr, steriler Bereich.

11. Was versteht man im Zusammenhang mit der OP-Raumlufttechnik unter dem sog. „Schutzdruck“?

Überdruck verhindert das Einströmen keimführender Luftpartikel

12. Welche Antriebssysteme für chirurgische Motorensysteme („Power-Tools“) kennen Sie – Vorteile / Nachteile?

Elektrisch: +kompakt, +wenig Platzbedarf, +gute Regelbarkeit von Drehzahl und Drehmoment, +Akku(keine Kabel), Sterilisierbarkeit?, keine hohen Geschwindigkeiten, -relativ wenig Kraft

Pneumatisch: +kostengünstig, +schnelle Reaktionszeit, -laut, -wenig Kraft, -größere Kabel?

Hydraulisch: +sehr große Kräfte, mittlere Geschwindigkeit, -laut, - Platz für Hydraulik, -Reaktionszeiten begrenzt

13. Warum Abluftrückführung beim Druckluftmotor?

Sonst Verwirbelung der Luft, evtl. Keimbehaftete Luft.

14. Nennen Sie typische Drehzahlbereiche für chirurgische Power-Tools (2-3 Beispiele?)?

Acetabulumfräser (Getriebeübersetzung) 200-400 U/min

Universalbohrer 950-1500 U/min

Mikrofräser und Craniotome 20.000-60.000 U/min

Unidirektional oszillierende Sägen z.B. 12.000-18.000 U/min (6-10°/variable Amplitude)

15. Warum sind bei der Konstruktion und Anwendung von chirurgischen Unterstützungssystemen (z.B. aktiven – kabelbasierten – Lokalisierungssystemen, Haltearmen, Manipulatoren, Robotern, etc.) im Zusammenhang mit der HF-Chirurgie besondere Vorsicht geboten (mind. 2 Gründe). Welchen Vorteil bietet hier die bipolare Technik ?)

Erwärmung von Gewebe, gegenseitige Störungen, gute Isolierung muss vorhanden sein, Elektrokabel sollten so kurz wie möglich sein, Stromfluß durch den Patienten nicht vorhersagbar.

Bipolar: Stromfluß vorhersagbar und eng lokalisiert, nur 20-30% erforderliche Hochfrequenzleistung vs. Monopolare Technik

16. Erläutern Sie kurz die wichtigsten Verfahren (mind. 3) zur Sterilisation chirurgischer Instrumente.

Röntgen-Bildgebung

1. Erläutern sie die Bedeutung von Compton-Streustrahlen und Schutzmaßnahmen

Vergrößerung der Wellenlänge eines Photons bei der Streuung an einem Teilchen. Schutz des Klinikpersonals durch Bleischürzen und Bleifenser. Abstand halten. So wenig bestrahlen wie möglich. Schutz der Patienten

2. Nennen und erläutern Sie kurz die 3 wesentlichen Ursachen für geometrischen Abbildungsfehlern / Verzerrungen bei bildverstärkerbasierten Röntgen-C-Bogensystemen, die im Rahmen der fluoroskopischen Navigation korrigiert werden müssen.

Mechanische Deformation des C-Bogens (konstant)

Kissenverzerrung durch Strahlgeometrie (konstant)

Magnetfeldverzerrung(Bildverstärker) (nicht konstant)

3. Wieso können äußere Magnetfelder die Abbildungsgenauigkeit eines Bildverstärkers beeinflussen? Ist dies bei digitalen Flachdetektoren auch relevant?

Ladung wird durch die Lorenzkraft abgelenkt.

Kein Einfluss bei digitalen Flachdetektoren, da die Elektronen nicht auf Bahnen beschleunigt werden.

4. Erläutern Sie kurz anhand zweier Skizzen zwei unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der relativen Lagebeziehungen von unterschiedlichen Projektionen(Projektionsrichtungen) eines Röntgen-C-Bogensystems.

Tracking System, Winkelmessung, Schnittbilder

Röntgen-CT-Bildgebung

1. Was sind heute typische (isotrope) Ortsauflösungen eines CT Scans?

0,4 – 0,6mm (2005)

Nicht zu der Frage:

Fensterung (nur Visualisierung!), da das menschliche Auge bis zu 100 Grauwertstufen auflösen kann.

Wesentliche Einflüsse Bildschärfe und –rauschen

- X,Y-Richtung: Faltungskern

- Z-Achse: Schichtdicke

- Röntgendosis

2. Welche Parameter beeinflussen die Güte einer 3D-Rekonstruktion und sollten für eine geometrisch exakte Rekonstruktion konstant gehalten werden?

- Aufnahmezeitpunkt

- Tischhöhe

- Zoomfaktor

- Patientenlage

- Gantry-Neigung

- Bildmitte

- Filter

- Schichtfolge

3. Erläutern Sie das Prinzip der schwellwertbasierten Segmentierung von Strukturen! Welche Gewebe(-übergänge) sind mit diesem Verfahren aus CT gut darstellbar?

4. Nennen Sie den HU-Wertbereich von Wasser, Luft und Knochen (und Stahl)

Magnetresonanztomograpie

Ausnutzung der magnetischen Kernspinausrichtung und –resonanz

Keine Belastung durch ionisierte Strahlung

Hoher Weichteilkontrast, hohe Ortsauflösung, kein Knochenschatten  gute Abbildbarkeit von: intrakraniellen Bereichen, Rückenmark, Knochenmark

Freie Wahl der Bildebene im Volumen

Nahezu zeitsynchrone Bilddarstellung

1. Welche Wechselwirkungen zwischen Objekten und dem statischen Magnetfeld eines MRT sind zu beachten (Konsequenzen?)?

Sehr hohe Kraftwirkung auf Objekte

Statisches Magnetfeld ist immer aktiv

Einsatz chirurgischer Instrumente im Einflußbereich der Felder  unerwünschte Wechselwirkungen

1. Beeinflussung von Objekten durch magn. Felder (Kraftwirkung)

2. Beeinflussung der Felder durch Objekte (Feldinhomogenitäten)

Verwendung MR-kompatibler Instrumente, Geräte, Maschinen

2. Welche Wirkung von Gradienten- und Hochfrequenzfeldern (zeitlich veränderliche Magnetfeldstärke) auf Objekte sind zusätzlich zu beachten?

Induktion von elektrischen Spannungen in leitenden Objekten:

Werte von mehreren 10V erreichbar, Temperaturen, die zu schweren Verbrennungen führen können, Spannungen können Fehlfunktionen aktiver Geräte verursachen

3. Was versteht man unter dem Isozentrum eines offenen MRT-Systems?

Bereich maximaler Fluss-dichte, homogen ausgeprägtes Feld

4. Skizzieren Sie den Verlauf der Magnetfeldstärke und der Beschleunigung (von ferromagnetischen Massen) in Abhängigkeit von der Entfernung vom Isozentrum eines offenen MRT (bzw. beschreiben Sie die Abhängigkeit)

5. Erläutern Sie die Begriffe „MR-Sicherheit“ und „MR-Kompatibilität“

Ein im MR-Bereich eingesetztes Gerät ist MR-sicher, wenn von ihm keine Gefahr und kein Risiko für Patient und Arzt sowie für die technische Ausrüstung ausgeht, unabhängig davon, ob eine Beeinträchtigung der Bildqualität vorliegt.

MR-Kompatibel wenn: MR-sicher, die Verwendung im MR-Bereich die Bildqualität nicht beeinträchtigt, es im MR-Bereich uneingeschränkt funktionsfähig ist

Fibertracking nachgucken

6. Erläutern Sie die grundsätzlichen Überlegungen und Grundprinzipien bei der Entwicklung, Konstruktion und Bereitstellung MR-kompatibler Geräte zu beachten sind?

Magnetische Suszeptibilität

Magn. Komp. 2. Ordnung – Einsatzbereich Zonen 1 bis 4

Magn. Komp. 1. Ordnung – Einsatzbereich Zonen 3 und 4 (evtl. auch 2)

Beschränkung auf das Notwendige: minimal erforderlicher technischer Aufwand und Geräteeinsatz (Minimierung von Artefakten, Vermeidung von Fehlfunktionen)

Distanz: Betrieb kritischer z.B. elektronischer Geräte und Komponenten in ausreichender Entfernung vom Isozentrum, evtl. außerhalb des MR-Raums (Minimierung von Artefakten, Vermeidung von Fehlfunktionen)

Vermeidung el. leitender Ringstrukturen (Spulenwirkung): in der Anwendung mit anderen Geräten oder Zubehör (z.B. Kabel nicht rollen). Arzt und Patient als leitende Komponenten zu betrachten (Vermeidung von Spannungsinduktion / Wärmeentwicklung, Fehlfunktionen)

Isolierung (elektrisch, thermisch): Isolierung von z.B. metallischen Geräten oder –komponenten, die in Berührung mit Patient und Arzt kommen könnten (Vermeidung HF-Verbrennungen)

Maßnahmen zur Gewährleistung der EMV:  z.B. ausreichende Schirmung sowie Erdung von Gehäusen und Kabeln (Minimierung elektromagnetischer Interferenzen)

Geometrie: kleine Abmessungen und geringe Masse (Minimierung von Kraft- und Momentenwirkung, Artefaktbildung), Symmetrien (Minimierung der Momentenwirkung), Vermeidung von el. Ringstrukturen z.B. Fingerschlaufen am Instrumentenhandgriff (Vermeidung von Spannungsinduktion/Wärmeentwicklung)

Werkstoff: günstige Materialwahl (Minimierung von Kraft- und Momentenwirkung, Spannungsinduktion/Wärmeentwicklung, Artefaktbildung, Vermeidung Projektileffekt)

7. Sind Roboter für offene MR-Systeme denkbar (einige Charakteristika?)

Elektromagnetische Funktionselemente sind maximal in Zone 4 einsetzbar

Hydraulische und pneumatische Elemente bis in Zone 2 einsetzbar

Optische Sensoren, da induktive und kapazitive Sensoren maximal in Zonen 3 und 4 einsetzbar sind

Ultraschallbildgebung und –messtechnik

1. Frequenzbereich Ultraschall ?  20 kHz – 1 GHz

2. Welche Richtwerte für die räumliche Auflösung von Ultraschallbildern kann in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Ultraschalls angegeben werden? Wovon hängt diese ab?

Axial: Auflösung >= 1 Lambda

Lateral: Auflösung = 2-3 Lambda im Focus

3. Durch welche Messfehler wird die reale geometrische Messgenauigkeit am Menschen begrenzt (1-2 wichtigsten Faktoren)

- Schalgeschwindigkeit ist nicht überall gleich (Druck, Temperatur)

- Parallelliegende Grenzflächen führen zu Mehrfachreflexionen

- Achse des Schallfeldes wird durch Brechung ausgelenkt

- Totalreflexion bei zu flachem Einfall, bei Übergang zu Knochen, bei Lufteinschlüssen (Abschattung)

- Tiefenausgleich kann nur die mittlere Schallschwächung ausgleichen. Hinter Flüssigkeiten kommt es zur Überkompensation

4. Welches wesentliche Problem besteht u.a. bei einfachen A-Mode- Ultraschallsonden gegenüber B-Mode-Ultraschall mit Linear Array Sonden bei der transkutanen Digitalisierung von Knochenstrukturen?

Problem: Senkrechte Ausrichtung zur Oberfläche (max. Abweichung ca. 5-8°)

Lage-, Form- und Kraft-Momentensensorik

Taktile Messung, berührungslose Messung (Triangulationsverfahren, Laufzeitmessung, elektromagnetische Sensoren)

1. Erläutern Sie Prinzipien sowie Vor- und Nachteile von Lokalisierungssystemen für die CUC

Anforderungen: Genauigkeit, Präzision(<0,5…1mm), Robustheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Ease-of-use, ggf. Sterilisierbarkeit  Gebrauchstauglichkeit

a. Mechanisch – Winkelerfassung über Drehgeber mit festem Bezugspunkt

5-6 Freiheitsgrade

+robust

+kostengünstig

+Genauigkeit 0,1-0,5mm

-jeweils nur ein Objekt lokalisierbar/trackbar

Anwendungsgebiete: Zahnimplantate, Schädelresektion,…

b. Ultraschall – Laufzeitmessung

+kostengünstig

-Genauigkeit 0,5-5mm

- Schwankungen Schalgeschwindigkeit (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Konvektion,…)

c. Magnetisch – Messung der Feldstärke un definierten EM-Feldern

- Meist überbestimmte Systeme

Viele Störfaktoren (Ferromagnetika, Wirbelströme, Störfelder, OP-Tisch/CT-Liege, Instrumente)

+kein direkter Sichtkontakt notwendig

+hohe Abtastraten (>100Hz)

+sehr kleine Sensoren

-Genauigkeit 0,1-20mm

-kleiner Arbeitsbereich (0,2 – 0,6m vom Sender)

-Störung durch Metalle

d. Optisch – Triangulation

Genauigkeit 0,01 – 1 mm

Fehlereinflüsse: 3D-Anordnung, Kameramodell (Kissenverzerrung), Temperatureinflüsse (Materialdehnung), Linsenalterung

-direkter Sichtkontakt nötig

-große Referenzkörper

Aktiv: 					Passiv:

+hohe Intensität			+Kabellos

+weiter Sichtbereich			+billig

+hohe Abtastrate (2000Hz)		+einfach herstellbar

+Triggerung möglich			-Differenzierung über Markeranordnung aufwendig

-Kabel (oder Batterie)		-Abtastrate 25-40Hz

e. Inertial (Trägheitssensoren – Beschleunigungsmessung2mal integrierenPosition)

-Rauschen wird verstärkt durch Integration

+ klein, schnell, schnell auslesbar, günstig

2. Erläutern Sie das Prinzip der aktiven und passiven Triangulation

Passiv: Lösung des Korrespondenzproblems: Identifizierung homologer Bildpunkte

Kalibrierung der Kameras bei bester Basisweite: die Kamerawinkel werden für jedes Pixel bestimmt  Kalibrierkörper (Mustererkennung im Bild)

Aktiv: Lösung des Korrespondenzproblems: passiv retroreflektierende oder aktiv leuchtende Zielmarken (getriggerte pulsartig leuchtende Lichtquellen, Wellenlängenbereich der aktiven Zielmarken durch optische Filter im Kamerasystem selektieren(z.B. Infrarotbereich))

3. Nennen und begründen Sie (mindestens) ein Beispiel für das sog. „hybride Tracking“

Optisches Tracking +EMT

Optisches Tracking + Inertialtracking

Kompensation von kurzzeitigem Verlust des Sichtkontaktes

EMT + Inertialtracking

Applikationen ohne Sichtkontakt; Kompensation von kurzzeitigen Feldstörungen

4. Erläutern Sie das Prinzip der aktiven Lasertriangulation bzw. des Lichtschnittverfahrens und deren Bedeutung für die CUC

Oberflächen-, Form und Lageerfassung (z.B. plastische Chirurgie)

5. Nennen Sie Beispiele für die Anwendungen von Kraft-Momentensensorik in der CUC (Begründung?)

Knieendoprothetik – Integration eines Dehnungsmessstreifens in das Sägeblatt. Messung der Bandspannung (prä-/postoperativer Vergleich)

Kraftmessung im Kniegelenkspalt

Erfassung der Kinematik und Kinetik der Bewegung

Kraftmessplatten für Ganganalyse

Erfassung der muskulären Aktivität und Koordination

Medizinische Bildverarbeitung

1. Begriffserklärung/-differenzierung

a. Bildrekonstruktion – Wiederherstellung verlorener Daten

b. Bildverbesserung – Fensterung, Kontrasterhöhung, Tauschunterdrückung

c. Merkmalsextraktion

d. Segmentierung – Objekterkennung, Basis für 3D Visualisierung

e. Bildregistrierung

2. Begriffserklärung Pixel/Voxel

Pixel = Bildelement, Voxel = Volumenelement

3. Erläutern Sie den prinzipiellen Algorithmus eines Ihnen bekannten Verfahrens zur impliziten voxelbasierten Oberflächendarstellung. (Warum handelt es sich hier um eine „implizite“ Oberflächendarstellung?)

4. Welche anderen Ansätze der 3D-Darstellung kennen Sie?

Volumendarstellung, Oberflächendarstellung

5. Erläutern Sie das Prinzip der Fensterung (Windowing) im Rahmen der Bildverbesserung.

Abbildung eines Ausschnitts der 4096 mögliche HU-Werte auf 256 verschiedene Grauwerte

CT Bilder haben 12 bit Information pro Pixel, Anzeigen können wir nur 8 bit (256 Werte), sehen können wir ca. 7 bit (120-130 Grauwerte)

6. Was versteht man unter einer Punktoperation zur Bildverbesserung? (Beispiele ?)

Ein Punktoperator T ordnet einem Eingabebild f durch Transformation der Grauwerte der einzelnen Pixel ein Ergebnisbild zu.

Der Grauwert f(x,y) eines Pixels (x,y) wird dabei nur in Abhängigkeit vom Grauwert selbst (und der Transformationsvorschrift) und eventuell von der Position des Pixels im Bild (inhomogene Transformation) modifiziert.

Abschnittsweise lineare Transformationskennlinie wird eingesetzt um den diagnostisch relevanten Bereich über den gesamten Helligkeitsbereich aufzuspreizen und für jeden Punkt (Pixel) einen neuen Grauwert zu berechnen.

7. Was erreicht man durch eine Histogrammequalisierung?

Kontrastverbesserung

8. Erläutern Sie das Prinzip eines Histogrammausgleichs.

9. Erläutern Sie anhand einer Skizze den im Zusammenhang mit Bildfiltern üblichen Begriff einer 4er-Nachbarschaft (8er Nachbarschaft).

10. Was bezeichnet man als „Rauschen“ im Bild? Wodurch kann Rauschen z.B. erzeugt werden?

Störungen im Bild

Quellen: Quanten- und Photonenrauschen beim Bildgebungsprozess, thermisches Rauschen im analogen Bereich der Signalverarbeitung, Quantisierungsrauschen durch Analog/Digital-Wandlung

11. Erläutern Sie die Funktionsweise und Anwendung eines Mittelwertfilters (ggf. Skizze)

12. Dito Medianfilter (Vorteil ?)

13. Nennen Sie Beispiele für geometrische Merkmale die in der medizinischen Bildverarbeitung zur Charakterisierung von Strukturen herangezogen werden

Fläche, Umfang, Formfaktor, Radienverhältnis, Exzentrizität

14. Was versteht man unter einer Texturanalyse? (warum spricht man hier von Statistiken 2. Ordnung?)

Berücksichtigung örtlicher Abhängigkeiten(Homogenität, Kontrast,…), Regelmäßigkeit, Periodizität,…

15. Was versteht man im Zusammenhang eines Grauwertbildes unter einer „Kante“?

Ein Unterschied der Grauwerte der benachbarten Pixel - Es existiert ein Gradient

16. Nennen und erläutern Sie die Funktionsweise

a. Eines richtungsabhängigen Kantenfilters

Sobel-Filter (Differenzoperation benachbarter Pixel gekoppelt mit einer Mittlungsoperation)

Prewitt-Filter (die Grauwerte in der aktuellen Gradientenrichtung werden nicht zusätzlich gewichtet)

b. Eines richtungsunabhängigen Kantenfilters

Laplace-Filter (2. Ableitung, Kante – Nulldurchgang des Signals)

Laplace-of-Gaussian

17. Welches Problem ergibt sich hinsichtlich der zugrundeliegenden Bildqualität bei der Anwendung z.B. eines Laplacefilters? Welche Gegenmaßnahme ist denkbar?

Rauschen wird aufgrund höherer Gradienten auch verstärkt

Rauschunterdrückungsalgorithment, Kantenverstärkung, ggf Schwellwert-basierte Nachbearbeitung des Bildes

18. Erläutern Sie den Begriff „Segmentierung“ – Welche prinzipiellen Verfahren kennen Sie?

Erzeugung von inhaltlich zusammenhängenden Regionen durch Zusammenfassung benachbarter Pixel oder Voxel entsprechend einem bestimmten Homogenitätskriterium.

Pixelorientiert, Kantenorientiert, Regionenorientiert, Modellbasiert, Texturbasiert

19. Erläutern Sie Vorgehensweisen, Vor- und Nachteile einer pixelorientierten Schwellwert-Segmentierung

Annahme: Region besteht aus Pixeln mit ähnlicher Grauwertamplitude

Vorgehensweise: Histogrammbildung  Binarisierung durch Schwellwertbildung

+einfach, schnelle Implementierung

+liefert vollständige Segmentierung des Bildes

+Bild lässt sich vollständig binarisieren

-lokale Helligkeitschwankungen

-in der Praxis häufig keine bimodale Verteilung der Grauwerte

-Komplexität wächst bei mehreren Schwellwerten und der Segmentierung mehrerer Klassen

-Örtliche Abhängigkeiten werden nicht berücksichtigt

Besser: kantenorientiert bzw regionsbasiert

20. Welche HU-Werte würden Sie für eine pixelSegmentierung von Knochen (Fett) mit dem

Schwellwertverfahren vorschlagen?

Knochen: >50

Fett: -100 > x >-50

21. Erläutern Sie das Prinzip des Wasserscheidenalgorithmus (anhand einer Skizze).

Häufig starke Übersegmentierung

Gradientenfilter(und Rauschfilter) vorher nötig

22. Warum spricht man bei regionenorientierten Segmentierungsverfahren von Homogenitätsbasierten Verfahren (Beispiele für Kriterien).

Zerlegung des Bildes unter Verwendung eines Homogenitätsprädikates bezüglich bestimmter Merkmale in zusammenhängende Bildregionen

Kriterien: Konnektivität, Intensität, Grauwerte,…)

23. Beschreiben und Vergleichen Sie die Region-Growing – Methode mit der Split-and Merge Segmentierung (Verfahren, Vorteile, Nachteile, Indikation ?)

Region-Growing: Startpunkt wählen  Region wachsen lassen und Pixelamplitudendifferent vergleichen  Homogenitätskriterium erfüllt, wenn Differenz < Schwellwert

In medizinischer Bildverarbeitung ist oft nur ein Objekt zu segmentieren-> Region-Growing

Split-and-Merge: Das Bild wird solange in Teilsegmente unterteilt bis diese das Homogenitätskriterium erfüllen

+kein Startpunkt notwendig

+vollständige und überschneidungsfreie Segmentierung

-Splitting kann bis auf die Ebene einzelner Pixel gehen oder rechteckige Regionen bilden

24. Erläutern Sie den Begriff der Bildregistrierung (bzw. Bildreferenzierung)

Bildregistrierung ist ein wichtiger Prozess in der digitalen Bildverarbeitung und dient dazu, zwei oder mehrere Bilder derselben Szene, oder zumindest ähnlicher Szenen, bestmöglich in Übereinstimmung miteinander zu bringen. Dabei wird eines der Bilder als Referenzbild festgelegt, die anderen werden Objektbilder genannt

Ziel: Zusammenführung: Erweiterung des Bildausschnittes, Verbesserung der Bildqualität, Vergleich von inter-individuellen Bildern

25. Nennen Sie (mind. 4) unterschiedliche Anwendungsszenarien bei denen das Zusammenführen unterschiedlicher Bildinformationen sinnvoll sein kann

Bilder zur unterschiedlichen Zeit aufgenommen, verschiede Techniken der Aufnahmen

- Präoperatives CT Bild + intraoperativer Ultraschall (Wirbelsäule)

- PET + CT Bild

- MR + PET (zeitlich und räumlich getrennt) (Tumordiagnostik)

- Implantatdatenbanken + CT-Bilddaten (Knieendoprothetik, Hüftendoprothetik)

- Digitale Atlanten + Bilddaten

- CT + MR 3D-3D Matching

26. Was versteht man unter einer lokalen vs. einer globalen Referenzierung (Beispiele?)

Global: das komplette Bild ist einheitlich gedreht, gestreckt, etc.

Lokal: einzelne Bereiche im Bild können unterschiedlich gedreht, gestreckt etc. sein

27. Welche Arten von Transformationen sind bei der Bildreferenzierung zu berücksichtigen?

Starr, affin, projektiv, deformiert

28. Welche grundsätzlich unterschiedlichen Verfahrensansätze der Bildreferenzierung kennen Sie (Geometrie/ Intensität)?

Geometriebasiert: Räumliche Abweichung zwischen Merkmalen (z.B. Punktpaaren) minimieren

Intensitätsbasiert: Unterschiede der Intensität der Bilddatensätze minimieren (Maximierung der Bildkorrelation, Intensitätsgradienten zwischen Pixeln bzw. Voxeln)

29. Ist z.B. eine intensitätsbasierte Referenzierung von Ultraschallbildern mit Röntgenbildern sinnvoll?

Nein, da die Intensitäten der beiden Verfahren sehr unterschiedlich sind.

30. Beschreiben Sie den allgemeinen Verfahrensablauf der Referenzierung.

1. Kalibrierung jedes Sensorsystems/Bezugssystems

(Kenntnis der Abbildungseigenschaften)

while Abweichung > Grenzwert do

2. Merkmalsextraktion

3. paarweise Zuordnung von Merkmalen

4. Optimierungsziel definieren

5. (Ausreißer ggf. eliminieren)

6. Optimierung

31. Aus welchen Komponenten setzt sich eine Starrkörpertransformation zusammen (bitte möglichst in Matrizenschreibweise)

32. Erläutern Sie anhand einer Starrkörperreferenzierung die wesentlichen Komponenten bzw. Schritte einer Referenzierung

Merkmale: Punkte, Konturen, Flächen

Merkmalszuordnung: vordefiniert, interaktiv, automatisch, Punkt/Punkt, Punkt/Fläche…

Optimierungskriterium definieren: typischerweise minimale Abstandsquadrate

Optimierung: Abstandsquadratminimierung (Iterative Closest Point (ICP) Algorithmus)

33. Wann kommt eine Starre Referenzierung zur Anwendung

Starre Strukturen, die ihre Lage aber nicht ihre Form ändern (z.B. Knochen)

34. Erläutern Sie den Unterschied einer Punkt-zu-Punkt-Referenzierung vs. einer flächenbasierten Referenzierung

Markante Punkte werden in beiden Datensätzen definiert und dann verglichen.

Im Unterschied zur einfachen Punkt-Zu-Punkt Registrierung wird hierbei eine geringe (i.a. N > 10...50) Anzahl an Punkten der Knochenoberfläche (Punktwolke), die während der Operation am realen Patienten digitalisiert werden, auf die entsprechende Oberfläche des rechnerbasierten Planungsmodells abgebildet. Die Modell-Oberfläche liegt hierbei ebenfalls in Form von (jedoch einer sehr großen Anzahl) von Punkten vor. Vorteilhaft ist hierbei, dass nicht die punktgenaue Identifikation und Zuordnung der Einzelpunktpaare wichtig ist (es werden Flächen verglichen und zur Deckung gebracht).

35. Erläutern Sie das Prinzip den ICP-Algorithmus (ggf. Ablaufdiagram)

Zur Lösung dieses Problems dient der sogenannte ICP-Algorithmus (Iterative Closest Point; vgl.

Besl und McKay, 1992). Die Idee dabei ist es, zu jedem Punkt der intraoperativ am Objekt

digitalisierten Punktwolke den am nächsten liegenden Punkt auf der Modell-Oberfläche zu finden

und dann eine Punkt-Zu-Punkt Registrierung durchzuführen. Anschließend wird die Transformation

durchgeführt und für die neue Lage der Punktwolke in Relation zur Modelloberfläche wieder eine

Punktzuordnung vorgenommen. Dies wird dann iterativ so lange fortgeführt, bis entweder ein

Fehler < Schwellwert oder eine maximale Anzahl an Iterationen erreicht wird. Anschaulich ist klar, dass Vorraussetzung für ein Gelingen des Algorithmus eine hinreichend genaue („grobe“) Vorreferenzierung (d.h. Vorausrichtung) der Punktwolke. Die Punktwolke sollte sich also bereits in der Nähe des relevanten Flächensegmentes befinden. Aus diesem Grund ist eine Punkt-zu-Punkt-Referenzierung auf Basis anatomischer Landmarken (s.o.) für diese grobe Vorausrichtung üblich

36. (Vertiefungsfrage) Erläutern Sie das Prinzip der Constraint-Analyse (Lagebestimmtheitsanalyse) an Freiformflächen; verdeutlichen Sie sich das Prinzip anhand der gegebenen Formelzusammenhänge und Gleichungen;

37. Erläutern Sie die Bedeutung der Eigenvektoren und Eigenwerte (sowie von Konditionsmaßen) der Sensitivitätsmatrix im Rahmen der Analyse der Lagebestimmtheit

Maß für Freiheitsgrade. Beschreibt, wie kompakt ein Körper ist.

38. Welches Vorgehen schlagen Sie vor, wenn es bei der Punkt-zu-Punkt- Referenzierung bei der Zuordnung, dem Fehlen oder einer Ungenauigkeit von einzelnen Punkten in einem der Datensatz zu Korrespondenzproblemen kommt?

o Wähle je 2 (3) Landmarken aus beiden Mengen

o Berechne die Transformation T, die sie auf einander abbildet.

o Übereinstimmung der übrigen Landmarken prüfen (Fehler < Grenzwert).

o Gute Übereinstimmung (z.B. > 80%)? Fertig! Sonst nimm andere Landmarken

39. Wie kann eine Strukturoberfläche im Falle einer flächenbasierten Referenzierung repräsentiert sein/erfasst werden? Nennen Sie Beispiele der Erfassung (Merkmalsextraktion)?

40. Inwiefern spielt die Dimensionalität bei der Referenzierung eine Rolle (Beispeile)?

2D auf 3D oder 3D auf 4D gibt Probleme, da man z.B. den gleichen Zeitpunkt nehmen muss (schlagendes Herz)

2D auf 2D und 3D auf 3D klappt sonst gut.

41. Nennen Sie (mindestens 4) Beispiele bei denen eine starre Referenzierung i.a. nicht ausreichend ist

- Weichgewebereferenzierung (Gehirn, Leber)

- Intra-individuelle Referenzierung z.B. bei Tumoren

- inter-individuelle Referenzierung

- Referenzierung mit Atlanten/Modellen

42. Welche Rolle spielen 3D-Lokalisationssysteme im Zusammenhang mit der intraoperativen Referenzierung

Planung und Simulation

1. Nennen Sie Beispiele für multimodale Informationen die im Rahmen der Operationsplanung kombiniert werden

- Prä- und intraoperative Röntgenbildgebung

- CT

- MRT

- Nuklearmedizinische Bildgebung (ist damit zb Bildgebung durch Kontrastmittel gemeint? )

- Ultraschall (prä- und intraoperativ)

- (Video-) Endoskopie

- Implantat

-  klinische Patienteninformationen

2. Welche Ziele verfolgt die computerunterstützte Planung; nennen Sie Beispiele, die insbesondere von einer Rechnerunterstützung profitieren bzw. erst durch diese möglich werden

- (mentale) Zusammenführung von Informationen zu Morphologie und Funktion des

individuellen Organismus

- Unterstützung der Erfassung und Analyse der individuelle anatomische und

funktionellen (z.B. biomechanischen) Situation (“mentaler Spaziergang”)

- Lokalisierung pathologischer Strukturen (Tumoren,…) sowie sensitiver, zu schützender

Strukturen (z.B. Nerven, Blutgefäße,...)

- exakte Planung der Positionierung von Bohrungen/Punktionen, Schnitten, Implantaten

- Auswahl / Anpassung von Implantaten (und Instrumenten)

- Vorhersage (Simulation) der Konsequenzen des Eingriffes

- Vorbereitung von Instrumenten und Geräten (ggf. bis zur Roboterbahnplanung)

- Planung Logistik, Infrastruktur, Personal

- Dokumentation und Qualitätssicherung

3. Nennen Sie Beispiele für bzw. Ziele der Referenzierung/ welche Daten werden referenziert zu welchem Zweck?

- Kombination Implantantdatenbanken und CT-Bilddaten (Knie-, Hüftendoprothetik)

- Kombination Implantantdatenbanken und Bilddaten (Osteosynthese, Oberflächenersatz – Hüfte)

- Fusion digitaler Atlanten und Bilddaten (Morphologie+Funktion) (Gehirn)

4. Nennen Sie einen wesentlichen Unterschied der 3D-Planung auf Basis von multiplanaren Röntgenbildern vs. der CT-basierten Planung

Multiplanare Röngenbilder sind 2dimensional – deren Zusammensetzung zu 3D Objekten ist begrenzt.

CT gibt ein 3D Modell raus.

5. Nennen Sie Beispiele aus dem Bereich der Orthopädie bei denen eine 3D-Planung am CT-Datensatz Vorteile bietet.

Bsp. Knieendoprothetik – Isometrie der Seitenbänder in Beugung und Streckung

Oberschenkelknochen Optimale Ausrichtung und Platzierung der Osteotomie&Refixation (Femur)

Funktionelle Analyse

Funktionelle Bewegungsanalyse und individualisierte OP-Planung auf Basis von Simulationsmodellen

6. Nennen Sie Anwendungsbereiche von Chirurgie-Simulatorsystemen.

Zusatz:

Kopfchirurgie: Robotergestützte Kraniotomie (Tumorresektion) und Sofortrekonstruktion

Robotergeführte Punktion

Robotergeführte Strahlentherapie

Robotergestützte Hüftendoprothetik

CADCAM für die Chirurgie

1. Wofür wird CADCAM Technologie in der CUC eingesetzt

Anfertigung von Individualimplantaten und Individualschablonen

2. Welches Bildgebungsverfahren dient üblicherweise als Basis für die Herstellung individueller Knochenmodelle

CT

3. Nennen (erläutern) Sie kurz zwei unterschiedliche Fertigungsverfahren zur Herstellung von Individualimplantaten (Individualmodellen)

-Generatives Fertigungsverfahren

-Selective Laser Sintern

4. Erklären Sie das Prinzip der Individualschablonen

Heute werden Individualschablonen in erster Linie bei OPs an Wirbelsäule, Hüfte und Knie aber auch im zahnmedizinischen Bereich und in der Kopfchirurgie eingesetzt. Sie sind eine preisgünstige Alternative und stellen außerdem keine großen technischen Anforderungen an den Arzt. Aus den individuellen Computertomographie-Bilddaten sowie Magnetresonanztomographiedaten des Patienten werden vor der Operation mit Hilfe eines Computers dreidimensionale Rekonstruktionen erstellt, an denen der Eingriff - beispielsweise eine Bohrung in den Knochen oder die exakte Position eines Knieimplantates - geplant wird. Die aus den Bildern ermittelte Knochenoberfläche, die bei jedem Patienten individuell ist, wird als virtuelle Abformung des Knochens berechnet. Die vor der Operation zum Beispiel aus Kunststoff gefertigte Individualschablone passt dann exakt in der geplanten Position auf den Knochen und gibt so die Planungsergebnisse während der OP wieder. Sie dient als Werkzeugführungshilfe und zeigt dem Operateur beispielsweise die genaue Bohrrichtung und 
-tiefe im Knochen an. „Hierdurch wird intraoperativ eine geometrisch exakte Umsetzung der in der Operationsplanungsphase definierten Bearbeitungsschritte ohne zusätzlichen technischen Aufwand während der OP ermöglicht“, erklärt Radermacher. Mess- und Ausrichtungsarbeiten sowie Röntgenkontrollen während der Operationen können folglich minimiert werden. Eine Knieoperation mit Individualschablone dauert meist rund 20 bis 30 Minuten weniger als mit einem konventionellen Navigationssystem, so der Medizintechniker. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise Skoliosen der Wirbelsäule sowie Hüftschäden. Klinische Studien in diesem Bereich haben den Nutzen für den Patienten und das Operationsteam bereits Ende der 90er Jahre gezeigt: weniger Röntgenaufnahmen während der OP, geringerer Blutverlust und eine reduzierte OP- und Krankenhausaufenhaltsdauer, was wiederum geringere Kosten zur Folge hat

5. Eine Individualschablone soll auf dem intakten Knorpel (nicht wie bisher auf dem Knochen) des Kniegelenkes aufgesetzt werden. Welches Bildgebungsverfahren empfehlen Sie? Warum? Welche Probleme bei der Herstellung der Schablone können sich gegenüber dem konventionellen Verfahren ergeben (Begründung).

Verfahren, dass der Knorpel gut sichtbar ist. Kein CT. Aber MRT!

Probleme: Beweglichkeit, Verformung des Knorpels

6. Ist eine passgenaue Herstellung auf Basis von multiplanaren Röntgenaufnahmen i.a. möglich? (Warum?)

Nein,  keine genaue Passform, um genau Passform zu bekommen müssen alle Schichten genau dargestellt werden.

Navigation I (auf Basis präoperativer Information)

1. Warum ist eine Unterscheidung von Navigationssystemen auf Basis prä-operativer vs. rein intraoperativer Informationsgewinnung sinnvoll

2. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Lokalisierungssysteme

3. Was versteht man unter extrinsichen Referenzierungsverfahren; Nennen Sie drei Beispiele und Ihre Vor- sowie Nachteile

Referenzierung: Bestimmung der Lagebeziehung zweier Koordinatensysteme mit

unterschiedlichen zeitlichen oder/und räumlichen Referenzsystemen

extrinsische Verfahren – auf Basis künstlicher Referenzstrukturen

a. Im Knochen fixierte starre Rahmen als Bezugssystem (Nachteil: zusätzlicher Eingriff notwendig; Rahmen störend für Patient und Operateur)

b. Vermessung im Knochen implantierter Markierungsstifte/schrauben (Nachteil: zusätzlicher Eingriff; 3D-Lokalisierungssystem erforderlich)

c. Vermessung auf der Haut fixierter Markierungspunkt (Nachteil: Verschieblichkeit/Genauigkeit; 3D-Lokalisierungssystem erforderlich)

d. Vermessung von an individuellen Abformungen/nichtinvasiven Rahmen (z.B. dentale Bissschienen) fixierten Markierungspunkte (Anwendung im Dentalbereich; Nachteil: limitierte Anwendbarkeit in der Chirurgie; 3D-Lokalisierungssystem erforderlich)

Voroperationen nötig  Schmerzen am Knie obwohl Hüftgelenkersatz

4. Nennen Sie Fehlermöglichkeiten bei der Referenzierung (mit extrinsischen Referenzmarkern)

Fehler in Bilddaten/Segmentierung

Hautmarker: leichte Verschieblichkeit

Markerschraube/Pin gelöst

Reihenfolge/Zuordnung vertauscht

Messfehler beim intraoperativen Antasten

5. Nennen Sie Beispiele intrinsischer Referenzierungsverfahren (sowie Vor- und Nachteile)

Intrinsische Intraoperative Referenzierung: Nutzung natürlicher Referenzstrukturen

a. Vermessung anatomischer Markierungspunkte (Problem: exakte Identifikation/Genauigkeit)

(+keine Voroperation, -eindeutige Punktpaare anatomisch schwer indentifizierbar, -kleine Messfehler-> große Abweichungen)

b. mechanische Abtastung der Objektoberfläche (3d-Lokalisierungssystem – optisch, mechanisch, magnetisch)

(Problem: Zeit, Genauigkeit, Lagebestimmtheit?)

c. optische Abtastung der Objektoberfläche (Lasertriangulation, Gitterprojektionsverfahren,…; Problem: Robustheit in situ)

d. individuell an die Objekt-(Knochen-)oberfläche angepaßte Individualschablonen (präoperative Fertigung erforderlich; Zugänglichkeit)

e. Segmentierung der Knochenoberflächenkonturen in biplanaren Röntgenprojektionen (3D-Lokalisierungssystem, Robustheit?)

f. Abtastung der Knochenoberfläche mittels Ultraschall (3D-Lokalisierungssystem erforderlich, Segmentierung im B-Mode-Bild(Zeit), Genauigkeit?)

6. Welche Maßnahme(n) sind nach durchgeführter Referenzierung bis zur Planungsumsetzung zwingend erforderlich um die einmal ermittelte Transformationsbeziehung zur Abbildung der Planungsgeometrie in den Operationssitus nutzen zu können? Nennen Sie Maßnahmen für den Fall einer starren (Knochen-)struktur. Was ist bei Weichgewebe zu beachten?

Aufrechterhaltung oder Aktualisierung der Referenzierung!

Stabilität des Knochens / der Fixierung!

Knochenstruktur nicht mehr frei bewegbar

7. Was versteht man unter einer „Dynamischen Referenzbasis“? Welche Aufgabe hat sie?

Das System benötigt einen fixen Punkt im Raum, der in einem konstanten Verhältnis zu allen

noch zu bestimmenden anderen Punkten und den Instrumenten steht. Die DRB definiert ein

Referenzkoordinatensystem. Da immer nur ein Wirbelkörper navigiert wird, sollte die DRB auch

an dem entsprechenden Wirbelkörper befestigt sein. Die Referenzbasis gewährleistet also die

Genauigkeit des System, auch wenn die Kamera oder der Patient intraoperativ bewegt werden

(z.B. durch Atemexkursionen oder Manipulationen des Operateurs).

8. Welchen Vorteil hat eine ultraschallbasierte Referenzierung gegenüber einer direkten mechanischen Abtastung der anatomischen Struktur (Beispiel?).

Minimal invasiv!

9. Ist eine röntgenbasierte Punkt-zu-Punkt-Referenzierung (PtP) denkbar (wenn ja wie) ?

Die Genauigkeit ist auch so schon sehr problematisch, röntgenbasiert wird diese noch geringer. Mit künstlichen Landmarken funktioniert es gut. Mit anatomischen Landmarken eher schlecht.

10. Nennen Sie Anwendungsbeispiele und Nachteile einer Referenzierung mittels Lasertriangulation / Lichtschnittverfahren

Kopf/Gesichtbereich (z.B. Strahlentherapie)

Nur auf sichtliche Stellen anwendbar -> d.h. zu bearbeitender Bereich muss freigelegt werden.

11. Erläutern Sie das Grundprinzip der mathematischen Überprüfung der Lagebestimmtheit eines Starrkörpers. (> Summe der Abstandsquadrate der Auflagepunkt bei beliebiger Verschiebung = Maß für Bestimmtheit ; Richtung der Verschiebung mit der kleinsten Auswirkung durch Eigenwertbestimmung der Sensitivitätsmatrix > kleinster Eigenwert > Eigenvektor gibt Richtung geringster Lagebestimmtheit an; Beispiel: Kugel 3 Eigenwerte 0)

Kommt nicht vor.

12. Erläutern Sie das Interaktionsprinzip der visuell geführten Navigation.

13. Welchen Vorteil haben jeweils Schnittbilddarstellungen und abstrahierte kompensatorische (z.B.) Fadenkreuzdarstellungen (erläutern Sie den Unterschied bzw. die Prinzipien sowie die Vor-und Nachteile)

+Einfachheit

+Automatische Regelung

-nicht alles sichtbar

-Kalibrierungsfehler/-ungenauigkeiten

14. Welche zusätzliche Funktionalität bietet die positionsabhängige Leistungssteuerung (navigated control); Vorteile/Nachteile

z.B. Abschalten des Bohrers bei Erreichen der geplanten Tiefe

15. Nennen Sie (mindestens) ein wichtiges Kriterium der Gestaltung der Navigationsanzeige bzw. der Mensch-System-Interaktion das die Effizienz und Qualität der Auge-Hand-Koordination beeinflussen kann und erläutern sie diese(s) möglichst anhand eines Beispiels

Inkompatibilität der Auge-Hand-Koordination sollte möglichst klein gehalten werden

Einfachheit

Gut sichtbar

16. Kann ein kompensatorisches Display eine Inkompatibilität der Auge-Hand- Koordination erzeugen/aufweisen?

Je nachdem wie das Display ausgerichtet ist, kann es dazu kommen, dass man das Werkzeug z.B. nach rechts bewegt und es auf dem Bildschirm nach links geht.

17. Warum ist eine Überprüfung der Referenzierungsgenauigkeit vor kritischen Operationsschritten (z.B. Pedikelschraubeninsertion) sinnvoll? Worin liegt die Gefahr und was wäre die Konsequenz?

Kleinste Abweichung kann große Folgen mit sich führen (auch geometrisch). Markante Punkte am Patienten überprüfen

18. Nennen Sie Beispiele für die Dimensionalität von Navigationsaufgaben.

19. Bzgl. Welches Kriteriums verbessert ein kompensatorisches Fadenkreuzdisplay z.B. bei der 3D-Navigation eines Bohrers gegenüber einer Mehrfach/Mehrschichtansicht die Qualität der Gestaltung der Mensch-Maschine- Interaktion ?

Die Kompliziertheit der Dimensionalität wird dadurch deutlich reduziert.

20. Welche (weiteren) Arten von Unterstützungssystemen zur Planungsumsetzung kennen Sie (kurze Erläuterung)

Stereoskopische Displays

Head mounted display

Augmented Reality

21. Welche Nachteile haben Individualschablonen gegenüber röntgenbasierten Verfahren bei der perkutanen Anwendung?

Das Anlegen der Individualschablonen auf die Haut ist sehr ungenau, wenn man etwas am Knochen machen will. Die Haut kann sich verschieben.

Augmented Reality (AR) in der Chirurgie

1. Erläutern Sie den Begriff „Augmented Reality“

Normales Sehen der Umwelt unterstützt durch virtuelle Zusatzinformationen.

2. Nennen und erläutern Sie 4 Möglichkeiten des Mischens von virtueller und realer Bildinformation.

- Projektion auf Realität

- Projektion auf Retina

- Projektion auf semitransparente Spiegel durch die der Nutzer die Realität sieht (optical see through)

- Aufnahme der Realität mittels Kamera, Mischen von virtueller Welt und Realität, gemeinsame Darstellung (Video-See-Through)

3. Nennen und erläutern Sie 3 unterschiedliche Prinzipien von binokularen Displaysysteme. Was unterscheidet diese Systeme jeweils vom natürlichen binokularen Sehen?

Optical See-Through Brille

Halbdurchsichtiger Monitor

Halbdurchsichtiger Projetionsspiegel

Video See-Through mit 2 Kameras

4. Erläutern Sie das Prinzip der Inkompatibilität der Auge-Hand-Koordination (ggf. anhand einer Skizze); nennen Sie Beispiele aus der bildgeführten Chirurgie bei denen dieses Problem auftreten kann. Was sind die Konsequenzen?

Man bewegt das Instrument nach rechts, angezeigt wird es aber nach links.

-Digitale Brille (Head mounted display), so dass man in dieselbe Richtung guckt, wo auch das Instrument ist.

-Mobiler Monitor

-viel Übung

5. Erläutern Sie (vergleichend) Vor und Nachteile von sog. „Video-See-Through“ und „Optical See-Through“ – Systemen

Individualschablonen

Navigation II (intraoperative Information)

1. Erläutern Sie den grundsätzlichen Unterschied von Navigationssystemen die alleine intraoperative Informationen für die (Planung und) Planungsumsetzung nutzen.

Keine präoperative Planung

Gleiches Bezugssystem

2. Welche Rolle spielen Lokalisierungssysteme in diesem Fall?

Optische Systeme

3. Werden dynamische Referenzbasen benötigt?

4. Ist eine 3D-Navigation auf Basis von Röntgenprojektionen möglich? Voraussetzungen ? Limitierungen ?

„2,5 D“ Röntgenbildgebung

3D-lokalisierter Kalibrierkörper (s. Röntgenbildkalibrierung) ermöglicht die räumliche Zuordnung der Projektionen der Projektionsgeometrien im 3D-Bezugskoordinatensystem

5. Wozu dient die sog. „Zero-Dose-C-Arm-Navigation“ Erläutern Sie das Grundprinzip.

Die aktuelle intraoperative nativ-radiologische Bilddarstellung ist zeitintensiv und generiert oftmals geometrisch zueinander ungenaue Bilder, was konsekutiv zu einer hohen Strahlenbelastung für den Patienten und das Operationsteam führt. Daher stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Computer- assistierten Systeme neben ihrer Anwendung in der navigierten Chirurgie benutzt werden können, um den C-Arm vor der Bilderhebung so zu navigieren, dass ohne unnötige Röntgenaufnahmen exakte Einstellungen erzeugt werden können und es somit bei weniger Zeitaufwand zu einer minimalen Strahlenbelastung für alle Beteiligten kommt

6. Nennen Sie zwei Beispiele (unterschiedliche Prinzipien) sog. Bildfreier Navigation. Welche grundsätzliche Modellierung liegt diesen Systemen zugrunde/dient als Planungsbasis?

Knieendoprothetik – Die Kniescheibe muss senkrecht auf den Knochen liegen, damit unter Krafteinwirkung keine Folgeschäden entstehen.

Hüftendoprothetik – Erfassung der Anatomie am Sprunggelenk, Tibia, Femur, Hüftgelenkzentrum

7. Was versteht man unter sog. „kinematischen Navigationssystemen“ in der computerunterstützten orthopädischen Chirurgie (Knieendoprothetik)? Erläutern Sie die grundsätzliche Funktionsweise.

Sensororientierte Navigation

Bestimmung des Hüft- oder Kniezentrums durch das Bewegen des Beins

o Über Stab wird eine Axialkraft(Fz) auf das Kniezentrum aufgebracht

o Stabachse identisch mit mech. Achse – keine Momente (d.h. keine Fehlbelastung)

o Stabachse ungleich der mech. Achse – Momente treten auf und können gemessen werden

subjektive Messung der Kräfte

Objektive Messung der Kräfte im Gelenkspalt durch Integration von speziell entwickelten Kraftmessdossen.

8. Erläutern Sie die beiden Ihnen bekannten Verfahren der kinematischen Bestimmung des Hüftgelenkszentrums (nur Ansatz; Vor-/Nachteile)

Pivotisierung (Bewegung des Oberschenkels)  2 mathematische Modelle:

1. Zentrum aus den Punkten auf der Kugeloberfläche berechnen

2. Zentrum aus den Punkten und Winkel berechnen

9. Wozu werden statistische anatomische Modelle in der computerunterstützten Chirurgie verwenden? Erläutern Sie das Grundprinzip sowie hieraus resultierende Probleme in der praktischen Anwendung (insbesondere zur Modellierung pathologisch veränderter Strukturen)

„Morphing“ – Zusammenführung mit statistischem Modell

Beispiel: Messung einiger markanter Punkte und daraus Erstellung eines Modells.

Probleme bei „nicht normalen“ Objekten bzw. gebrochenen, verformten usw.

Semiaktive Führungssysteme

1. Welche grundsätzlich unterschiedlichen Realisierungsformen/Prinzipien sind Zusammenhang mit semiaktiven Führungsystemen zu unterscheiden.

- Semiaktive Robotersysteme

Roboter positioniert Werkzeugführungen (Bearbeitung erfolgt durch den Chirurgen)

- Haptische Führungssysteme

rechnergesteuerte haptische Führung durch manuell bewegte mechanische Manipulatoren

2. Erläutern Sie das Prinzip (sofern nicht schon geschehen ;-)) eines haptischen Führungssystems (oder „Synergic Robotic Device“) (Beispiele?)

Vorteile:

Virtuelle mechanische (3D-)Führung, keine aktive Bewegung möglich (Sicherheit), Chirurg bleibt aktiv im Prozess involviert

Nachteile:

Apparativer Aufwand vergleichbar aktiven Robotersystemen, Anforderung an Zuverlässigkeit der interaktiven Führung (Software) auch vergleichbar (Chirurg muß sich darauf verlassen können), Massenträgheiten verhindern „feinfühliges“ Arbeiten, Vorteile der effizienten Parameterkontrolle (Geschwindigkeit, Kraft werden nur limitiert) und Bearbeitung (automatische Werkzeugwege) von aktiven Robotersystemen werden nicht ausgenutzt (vgl. „Navigated Control“ !)

FAZIT: Kosten/Nutzen-Verhältnis unklar

3. Werden Semiaktive Führungssysteme nur auf Basis prä-operativer oder intraoperativer Bildgebung/Planung eingesetzt?

4. Welche Vorteile bietet die robotergestützte Positionierung einer Werkzeugführung gegenüber der Freihandnavigation im Bezug auf die Dimensionalität und Kompatibilität der Kontrollaufgaben für den Operateur ?

Dimensionalität und Kontrollaufgaben nehmen ab. Es ist einfacher und genauer zu operieren.

5. Welche alternative Lösung gibt es? Welchen Vorteil hat zumindest theoretisch ein Robotersystem (wenn eine dynamische Referenzierung der zu behandelnden (Knochen-)Struktur möglich ist); (mögliche technische Probleme/Einschränkungen?)

Individualschablonen.

Stabiler, genauer

6. Kann die Positionssensorik des Roboterkoordinatensystems bei der Verwendung multiplanarer Röntgenaufnahmen ein zusätzliches Lokalisierungssystem überflüssig machen? Erläutern Sie die Rolle der Bezugsysteme! Welche Vorraussetzung muß hinsichtlich der Position von Roboter in Relation zur (Knochen-)struktur erfüllt sein?

Aktive Robotersysteme

1. Was versteht man unter „aktiven Robotersystemen“ in der CUC?

Roboter bearbeiten aktiv die Knochenstruktur z.B. 3D-Fräsbearbeitung

2. Skizzieren Sie das Interaktionsmodell eines aktiven Robotersystems im Vergleich zum Interaktionsmodell einer Freihand-Navigation. Wo findet der Soll-Ist-Wert- Vergleich (Plan-Ist-position) der dynamischen Bewegungskontrolle statt?

3. Nennen Sie zwei entscheidende Unterschiede der chirurgischen Roboteranwendung zur konventionellen industriellen Anwendung.

- Menschen sind im Arbeitsbereich des Roboters

- direkter Kontakt zwischen Roboter und Patient

- hohes Risiko

- Arbeitsbereich ist unstrukturiert

- besondere Anforderungen (Sterilisierbarkeit,…)

Fehler haben fatale Folgen!!!

4. Welche 3 grundsätzlich unterschiedlichen Kategorien von Sicherheitsmaßnahmen unterscheidet man? Worin besteht die besondere Problematik in der Chirurgie (Benutzer, Objekt, Aufgabe)?

Beweglichkeit des Roboters? Der gesamte Raum und Prozess muss darauf ausgerichtet sein.

5. Was versteht man unter inhärenter Sicherheit? Wie kann diese z.B. bei Chirurgierobotern erreicht werden?

Von inhärenter Sicherheit wird gesprochen, wenn ein System sich ohne Zutun von außen bei einer Störung in einen sicheren Zustand überführt.

z.B. Arretierung des Arms bei Stromausfall

6. Nennen (und begründen) Sie Beispiele für Sicherheitsmaßnahmen bei chirurgischen Robotersystemen.

Inherente Maßnahmen, Niederspannung, Schutzisoliert,…

7. Erläutern Sie den Unterschied paralleler und serieller Roboterstrukturen und einige allg. charakteristische Eigenschaften.

Während die serielle Kinematik aus einer Aneinanderreihung von Armteilen besteht, wirken bei einem Parallelroboter mehrere Schubgelenke direkt auf den bewegten Werkzeugträger. Durch die direkte Verbindung eines jeden Antriebs mit dem Werkzeugträger werden diese nicht wie bei einer seriellen Kinematik mit den Massen der folgenden Glieder und Antriebe belastet.

8. Nennen Sie (mindestens) ein Applikationsbeispiel von Robotersystemen in der Chirurgie? Warum ist der Robotereinsatz hier sinnvoll?

Fräsoperationen (z.B. beim Knie-Gelenkflächenersatz)

Genauigkeit, Knie gut positionierbar, Schnelligkeit, weniger Störanfälligkeit

9. Warum sind Fräsprozesse z.B. manuell nur unzureichend kontrollierbar (Abhängigkeiten, Dimensionalität,…). Nennen Sie mögliche Konsequenzen einer unzureichenden Kontrolle.

Abhänig von der Präzision/ Zustand des Arztes,  können alle Stellen gut erreicht werden. Zb stellen nicht passend für Prothese gefräst- keine genau Passform. Evtl. müssen während der Op Immer wieder Anpassungen gemacht werden- Zeitfaktor

Genauigkeit

Wärmeentwicklung

10. Nennen Sie Einflussparameter der Genauigkeit einer robotergestützten CT-basierten Craniektomie (Entfernung von individuell geplanten Teilen der Schädelkalotte).

- CT-Auflösung und Segmentierung

- Bestimmung der Normalenvektoren und Knochendicken

- Genauigkeit des Lokalizers !!!

- Referenzierungsgenauigkeit !!!

- Toolkalibrierung

- Kopflagerung/-bewegung

- Robotersystemgenauigkeit

11. Bei der Craniektomie ist die exakte Entfernung der individuell geplanten Knochengeometrie wichtig, wobei insbesondere die korrekte (CT-basierte) Erfassung und frästechnische Berücksichtigung der Knochendicke kritisch ist. Welche Fehlerquellen können im Gegensatz dazu bei der frästechnischen Herstellung eines Implantatsitzes in der Hüftendoprothetik (für eine Standardimplantat) den formgenauen Passsitz der Prothese nicht beeinflussen?

Sicherheit

1. Ist eine Zusammenarbeit von Mensch und Roboter im industriellen Umfeld zulässig (Norm?)?

Bisher als abgeschirmte Maschinen betrachtet, nach DIN EN775:1993 kein Kontakt während

Automatikbetrieb

2. Welche Sicherungsmaßnahmen kennen Sie in diesem Zusammenhang?

Trennung Mensch-Roboter meist durch solide Systeme (Zäune, Türen, Rolltore)

Überwachung durchlässiger Bereiche durch Sicherheitsschalter, Lichtvorhänge, Trittmatten

Verletzung des Sicherheitsbereiches  Stop des Roboters

3. Welche besonderen Aspekte ergeben sich darüber hinaus in der aktiven Chirurgierobotik?

4. Welche Anforderungen ergeben sich daraus für Chirurgieroboter?

5. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind denkbar (4 Kategorien – jeweils mit Erläuterungen/Beispielen)

6. Nennen Sie charakteristische Eigenschaften eines seriellen (anthropomorphen) Roboters im Vergleich zu einer Stewart-Gough-Plattform.

Endoskopische „Schlüsselloch-Chirurgie“ (Engpässe)

1. Was versteht man unter der (endoskopischen) Schlüssellochchirurgie

Kleine Einstiche, anstatt dass man den ganzen z.B. Brustkorb öffnet.

2. Nennen Sie Vor- und Nachteile / Charakteristika im Vergleich zur sog. „offenen“ Chirurgie

+ minimal invasiv, schnelle Heilung, kaum sichtbar

+ geringeres Infektionsrisiko

+ Pt. Schonender, weniger zusätzliche Weichteilverletzungen

- Technisch schwieriger, zeitaufwendiger, eingeschränkte Sicht, kein Tastgefühl, höhere Kosten, Erfahrung notwendig, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, komplexe Hand-Auge-Koordination

3. Erläutern Sie den Begriff „Haptik“

Wahrnehmung durch Berühren -> Tastsinn

4. Wodurch kann bei der endoskopischen Chirurgie eine Inkompatibilität der Auge- Hand-Koordination entstehen?

Umdrehung der Bewegungsrichtung, Monitor schlecht ausgerichtet

5. Nennen Sie 4 Effekte, die durch die Limitierung des Einstichpunktes (Pivotpunkt) entstehen.

6. Inwiefern kann hinsichtlich der unter 2-5 genannten Nachteile / Effekte

a. Telepräsenz

b. Telemanipulation

Abhilfe schaffen?

a) Tastgefühl

b) Tastgefühl, Hand-Auge-Koordination, Umkehrung der Bewegungsrichtung

Autonomiegrade und Bauformen chirurgischer Telemanipulatoren

1. Aufgrund welches zentralen Kriteriums werden semiaktive und aktive Chirurgierobotersysteme einerseits und Telemanipulatorsysteme andererseits unterschieden?

Entkopplung Haptik

2. Skizzieren Sie den Aufbau (Grundelemente) eines teilautonomen robotischen Manipulatorsystems mit haptischem Feedback und nennen Sie Beispiele für (teil- )autonome Funktionen (s. letzte No. 6)

3. Nennen Sie Beispiele /Einsatzszenarien die den Einsatz eines telemanipulatorischen Systems begründen können (Vorteile?)

Prostatachirurgie, Gynäkologische Chirurgie  vorhandene Körperöffnungen nutzen

4. Nennen Sie Funktionalitäten, die auch von rein mechanischen Manipulatoren realisiert werden können.

Lokale Master-Slave Funktion

Über-/Untersetzung von Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit, Kraft

Einfache Bewegungsumformung (z.B. linear  pivotisierend)

5. Erläutern Sie (4) unterschiedliche Autonomiegrade (vgl. auch No1) von robotischen Assistenzsystemen sowie Beispiele hierzu…

Master-Slave-Modus bei Unzugänglichkeiten/Strahlung

6. Welche Nachteile bestehen heute noch bei Telemanipulationssystemen (auch Chirurgierobotersystemen) und welche Trends kennen Sie?

-komplexes Set-up, Zeit

-große Systeme

- Bewgrenzung Bewegungsraum

-hohe Kosten (250-750 T€)

Miniroboter bewegt sich mit dem Herzen mit

Wurmroboter für Darmendoskopie

Intraluminale Miniroboter mit Kamera und Endeffektoren